四川泸州川南发电有限责任公司

入炉煤皮带采样、联合制样机

及破碎机、缩分器等设备

性能检测

技术规范书

生产技术部

2024年07月

1、总则

1.1本规范仅适用于四川泸州川南发电有限责任公司入炉煤采样装置、联合制样机及破碎机、缩分器等设备性能检测项目。

1.2 本规范文件中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，比选申请人应提供一套满足本规范书要求和不低于所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3比选申请人应具备中国国家认证认可监督管理委员会颁发有效期内的CMA计量认证证书，近5年来至少完成2台套及以上火电厂煤炭采样装置性能试验业绩，并提供合同封面、签字页及相关内容证明文件。

1.4比选申请人如对本规范书有偏差（包括任何细微偏差，无论多少）都必须清楚地表示在本规范书技术偏差表中，在征得比选人同意后，可对有关条文进行修改。如比选人不同意修改，仍以比选人意见为准。否则将认为比选申请人完全响应本规范书提出的要求。

1.5 合同签订后15个工作日内，比选申请人应按本技术规范书的要求，提出符合要求的检验试验方案给比选人，供比选人确认。

- 2、工程概况

2.1 工程简介

根据《煤炭机械化采样系统技术条件》、《煤炭机械化采样 第3部分 精密度测定和偏倚试验》和《发电用煤机械采制样装置性能验收导则》对比选人入炉煤皮带采样装置（2台）、联合制样机（1台）及11台破碎机、缩分器设备进行性能试验。

- 3、工作范围

3.1按照相关国家及行业标准对入炉煤皮带采样装置（2台）、联合制样机（1台）及11台破碎机、缩分器设备进行性能试验，通过对入厂煤机械采样装置在日常运行方式下的各主要性能参数的测试和统计分析，检验机械采样装置整机采制样精密度和偏倚性，整机全水分损失等性能，以验证机械采样装置是否符合国家及行业标准的技术要求，当整机精密度检验或偏倚性试验不合格时，还应进行制样精密度检验和制样偏倚性检验，以及其他辅助试验，找出设备不合格原因并提出可行的整改建议，指导整改后再次进行试验直至符合要求。

3.2性能试验项目：

3.2.1整机精密度检验。

3.2.2整机偏倚性试验。

3.2.3整机全水分损失检验。

当整机精密度检验或偏倚性试验不合格时，还应进行下列检测项目：

3.2.4制样精密度（缩分器精密度）检验。

3.2.5制样偏倚（缩分器偏倚）检验。

3.2.6制样出料粒度、缩分比等辅助试验。

3.3采样机性能试验过程中所需各种仪器、工具等比选申请人自备。

- 4、技术要求

4.1 比选申请人在合同签订后15日内向比选人提供所承接工程的试验方案和详细施工组织、技术、安全保证措施；

4.2比选申请人制定的相关试验方案要求符合国家有关标准和行业标准；

4.2.1机械采制样装置性能技术要求。

4.2.1.1整机采制样应无实质性偏倚（灰分）。

4.2.1.2整机采制样精密度应为待采煤干基灰分的±1／10，但其绝对数值应在±1.60%以内。

4.2.1.3整机全水分损失不应超过0.70%。

4.2.1.4最大允许偏倚（按干基灰分Ad，%）若以下列方式确定，不应大于0.80%。

⑴相关方协商值。

⑵使最大允许偏倚与可能产生的最大偏倚相对应。

4.2.1.5制样系统制样和化验方差（按干基灰分Ad，%）不大于0.20%。

4.2.1.6制样系统应为无偏倚或无实质性偏倚。

4.2.2试验方法

4.2.2.1整机全水分损失检验

在同一煤源条件下，分别收集至少10组全水分试样对（机采全水分煤样和参比全水分煤样），按相关国家标准规定制备全水分煤样，测定出全水分Mt。并计算出整机全水分损失。

4.2.2.2整机采制样精密度检验

采用例行采样程序精密度核验例行子样数双份采样法即：取同一批或同一种煤的若干批煤的至少10个采样单元，从每一采样单元采取与例行子样数相等的子样，将它们交叉合并成２份试样，每份试样由1／２例行子样数个子样组成，共得至少10对双份试样。按相关国家标准规定将至少10对双份试样分别制样、化验，测定煤质品质参数为干基灰分Ad。根据试验所得数据计算出精密度估算值及在95%置信概率下的上、下限范围。

4.2.2.3整机偏倚性试验

在同一煤源条件下，按相关国家标准规定进行机械采样方法与人工参比采样方法作对比试验即：取同一煤源的煤，按国家标准GB/T19494-2004、GB475 -2008相关规定分别收集至少40组煤样对（机械采制煤样和人工参比煤样），人工参比采样方法为：皮带机械采制样装置性能试验采用停带采样法即在停止的输煤皮带上，紧挨但不重叠机械采样痕迹处收集全断面煤样（宽度与机械采样头开口尺寸相同）作为人工参比煤样；螺旋或旋转筒机械采制样装置性能试验采用人工钻孔法即在运输工具如火车或汽车上，紧挨但不重叠机械采样孔洞处收集与机械采样深度和孔径相同的全部煤样作为人工参比煤样。按相关国家标准规定将收集的煤样对分别制样、化验，测定煤质品质参数为干基灰分Ad。对试验所得数据进行统计分析，用t值检验法判定设备是否存在显著性偏倚或实质性偏倚。

4.2.2.4制样系统的精密度检验

制样系统精密度核验用核验制样和化验总方差是否超过目标值Vpt的方法进行即：在同一煤源条件下，按国家标准GB/T19494-2004、GB475 -2008相关规定完整收集至少20对机械采制试样对（包括最后留样和各阶段弃样），按相关国家标准规定将收集的试样对分别制样、化验，测定煤质品质参数为干基灰分Ad。根据试验所得数据计算出连续两组10对试样对标准差与目标值进行比较判定。

4.2.2.5制样系统的偏倚性检验

在同一煤源条件下，按国家标准GB/T19494-2004、GB475 -2008相关规定完整收集至少20组机械采制试样对（包括最后留样和各阶段弃样），按相关国家标准规定将收集的煤样对分别制样、化验，测定煤质品质参数为干基灰分Ad。对试验所得数据进行统计分析，用t值检验法判定系统是否存在显著性偏倚或实质性偏倚。

4.3试验依据

4.3.1 GB 474 －2008 《煤样的制备方法》；

4.3.2 GB/T 211 －2017 《煤中全水分的测定方法》；

4.3.3 GB/T 212 －2008 《煤的工业分析方法》；

4.3.4 GB/T 477 －2008 《煤炭筛分试验方法》；

4.3.5 GB/T 19494.1 －2004 《煤炭机械化采样 第1部分：采样方法》；

4.3.6 GB/T 19494.2 －2004 《煤炭机械化采样 第2部分：煤样的制备》；

4.3.7 GB/T 19494.3 －2004 《煤炭机械化采样 第3部分：精密度测试和偏倚试验》；

4.3.8 GB/T 30730-2014  《煤炭机械化采样系统技术条件》；

4.3.9 DL/T 747 －2010 《发电用煤机械采制样装置性能验收导则》

试验完成后，比选申请人应出具采制样装置性能验收报告。

4.4试验工作流程

4.4.1试验前技术准备，对设备及运行参数的检查确定，检查项目参见DL/T747-2010  《发电用煤机械采制样装置性能验收导则》附录C，若设备存在明显缺陷，应提出整改建议。

4.4.2对整改后设备再次检查确认后，按制定的试验方案对设备进行性能检验。

4.4.3对试验所得数据进行统计分析，出具机械采制样装置性能试验报告。若设备存在不合格项，应分析原因，指导整改，直至检测合格。

- 5、试验施工要求

5.1本试验项目比选申请人必须具备相关业绩。

5.2试验组织机构应立足于专业化，由有相关工程试验经验的管理人员组成高水平的管理机构，形成试验组织管理的核心层，全面负责试验材料、机械、人员资金的管理及工程试验质量、施工进度、安全保证的控制管理。

5.3试验过程文明有序，保证现场文明施工，保证不影响电厂正常生产秩序。同时应采取有效措施，降低噪音、粉尘。保证试验区域的环境卫生，做到垃圾日清日毕。

5.4比选申请人应与比选人运行人员相互配合，服从比选人统一安排。

5.5比选申请人根据工作量及比选人工期要求合理安排试验进度，确保质量与进度按照应答承诺顺利完成。

5.6试验现场设醒目的安全标牌、标志，夜间施工保证足够照度，雷雨天试验机械设施保证有良好的防雷接地措施。

5.7比选申请人应与比选人的各下属单位相互协调、配合，按照比选人要求工期按时完成试验，且必须做好安全措施。实验作业时间必须有专职安全监护。

5.8所有试验施工人员进厂必须到相关部门办理出入证，进行安全培训后，并办理工作票后方可进入现场施工。

- 6、双方职责

6.1比选人职责

6.1.1为比选申请人人员办理入厂相关手续。

6.1.2负责对比选申请人人员进行入厂培训，包括厂规厂纪教育，以及三级安全培训。

6.1.3向比选申请人作业人员提供符合工作规程的作业环境；并对作业环境、相关设备、设施进行交底。

6.1.4向比选申请人提供相关技术资料，包括有关生产管理制度、技术规程、工作标准、岗位责任及考核标准。

6.1.5比选人负责对比选申请人的管理及员工工作进行日常检查、监督与考核，考核款在承包总费用中扣除。对不适应在比选人工作场所作业的员工，比选人有权要求比选申请人调离。

6.2比选申请人职责

6.2.1比选申请人必须向比选人提供真实的劳务人员情况，并按比选人要求出具有关人员的岗位资格证书和复印件；提供比选申请人与劳务人员签订劳动合同复印件。

6.2.2负责对劳务人员进行安全教育培训，以及日常安全生产教育和安全管理，确保安全管理工作落到实处。

6.2.3负责对劳务人员配备、发放劳动保护用品。

6.2.4全权负责处理劳务人员的劳动争议及工伤、死亡一切事宜。避免因此影响比选人工作，保证承包任务顺利完成.

6.2.5负责教育劳务人员遵守法律、法规，遵守比选人各项规章制度。

6.2.6负责依法为劳务人员及时、足额缴纳意外伤害保险。

6.2.7杜绝因劳务人员责任的设备损坏、人身伤亡、及其它事故；杜绝刑事案件。

6.2.8对于因生产、工作获得的比选人的技术资料、规程等负有保密义务，不得外传，合同终止时，归还比选人。

6.2.9了解和熟悉比选人的各项管理制度，并严格执行。

6.2.10遇有突发事件，比选人安排的抢修任务比选申请人无条件协助抢修。

- 7、验收

7.1工程质量：工程质量标准应当达到合格，质量标准的评定以国家和电力行业的质量检验评定标准为依据，全面达到优良条件。因比选申请人原因工程质量达不到约定的质量标准，比选申请人承担违约责任并接受比选人的罚款。双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定或由电力工程质量监督站裁决，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

7.2工程验收：比选申请人在试验完成后，应交付比选人下列技术文件及材料：

入炉煤皮带采样性能验收报告  每台4套；

联合制氧机性能验收报告          4套；

破碎机、缩分器性能验收报告   每台2套。

- 8、工期

合同签订后10日内办理开工手续，确保8月31日前提交报告，由于比选人原因，工期顺延。

- 9、其他要求

9.1合同成立后，比选申请人应与比选人签订安全、环保技术协议。

9.2严格遵守比选人的相关规章制度。开工前必须办理工作票，施工过程中由工作负责人向作业人员每天组织开展危险点分析及危险告知，检查安全措施是否完善。

2、比选申请人在施工过程中应设安全负责人，对比选申请人安全施工全面负责。要求比选申请人施工人员明确自己的工作范围，不乱窜工作岗位，不乱摸乱动设备，不做与自己工作无关的事情。

3、比选申请人现场施工时严格执行《安规》中作业的条款规定，施工人员要做好防护措施。

4、比选申请人施工人员进入生产现场必须戴检验合格的安全帽，工作服必须符合工作要求，以及需配备必要的劳动防护用品。且进入厂区禁止吸烟。

5、比选申请人做好安全防护措施，做到“四不伤害”。比选申请人在施工过程中要严格执行比选人关于《安全生产》的各项规定，发现有违反规定现象严肃考核。

6、所使用的特种设备、工器具应有检测合格证，且合格证在有效期内。

7、各类机械设备要有专人管理及操作，操作员必须持证上岗，要严格按照操作规程施工。

8、试验中若有高空工作，工作前按照标准搭设好脚手架，脚手架搭设牢固可靠，且验收合格后方可使用。在脚手架工作必须准确佩戴检验合格的安全带。

9、试验中存在交叉施工，试验施工前做好防止落物伤人的安全措施。

10、整个试验施工过程中，造成人员伤亡或设备损坏，必须及时汇报，全力配合比选人进行处置，按照调查结果承担相应责任。

11、每天开工前有工作负责人对施工人员进行安全风险告知，且监护人员到作业现场后方可开工，当日工作完工后及时清理施工现场的杂物，做到文明施工。

12、比选申请人在入厂前要接受比选人的安全培训，并经考试合格后方可开工。在施工过程中不得擅自换人，特殊情况需要换人时须征得比选人同意，并对新参加施工人员进行相应的安全教育、培训和考试，合格后方可使用。

14、比选申请人在试验中不遵守国家及比选申请人相关制度规定，严格按附件一《安全文明施工考核实施细则》进行考核。

13、未尽事宜，由双方协商解决。